## Furness FCO510
Calibration mikromanometer - Furness controls limited type FCO510
Måleresultater:
0-200 Pa |  | 0-20 Pa
aflæsning | Reference | aflæsning | Reference
0 | 0 | 0 | 0
39.652 | 40.027 | 3.942 | 4.02
79.283 | 80.025 | 7.925 | 8.032
118.98 | 120.017 | 11.899 | 12.045
158.528 | 160.049 | 15.847 | 16.017
198.298 | 200.035 | 19.833 | 20.046

## Mensor 2104
Calibration barometer - Mensor type 2104
Måleresultater:
aflæsning | Reference
905.07 | 900
955.08 | 950
1005.08 | 1000
1055.09 | 1050
1105.11 | 1100